## АННОТАЦИЯ

Пособие посвящено описанию иммунохимических методов диагностики наличия наркотических средств и психотропных веществ в  так называемых «нетрадиционных» объектах - производных кожи (волосы, ногти).

По результатам исследований реальных объектов точность диагностики немедицинского употребления наркотических средств в производных кожи, получаемая предложенными методами, составила в среднем  94,7 %. Данный результат хорошо коррелирует с подтверждающими методами, используемыми в аналитической диагностике наркотических средств в биообъектах и сопоставим с данными указываемыми в литературе. Чувствительность иммуноферментного метода анализа составила 100 %, это, несомненно, ставит его на самое высокое место в ряду скрининговых методов анализа волос и ногтей на наличие в них наркотических средств. Предложенные методики иммунохимических методов анализа производных кожи на психоактивные вещества не только будут способствовать повышению качества лабораторной диагностики в установлении факта их немедицинского употребления, но и специалисты получат удобный и быстрый способ их выявления в нетрадиционных объектах, не требующий для анализа дополнительной очистки или обогащения исследуемых образцов. Эти методы особенно удобны при выполнении серийных анализов.

Пособие предназначено для врачей-наркологов и врачей лабораторно-клинической диагностики.

Пособие подготовлено в ММА им. И.М. Сеченова Минздрава РФ,

д. х. н.  Б.Н. Изотов, к. ф. н. С.Б. Лисовская

### ВВЕДЕНИЕ

Алкогольная и наркологическая ситуация в России за последние годы стала чрезвычайной. Сложившаяся в стране субпопуляция людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, опережает по темпам роста популяцию формально здоровых. Так, за последнее десятилетие заболеваемость алкогольными психозами увеличилась в РФ в 6,3 раза, а число больных наркоманиями и токсикоманиями увеличилось в 5,8 раза.

Особенно настораживают данные, касающиеся аддиктивного поведения молодежи: из 100 подростков в возрасте до 12 лет интенсивно употребляют алкоголь 24 мальчика и 19,6 девочек, а возраст первого приобщения к алкоголю составляет 5-6 лет. За три года потребление наркотиков молодежью выросло в 4,5 раза, токсикантов – в 14 раз.

Таким образом, объемы и распространенность алкоголизации и наркотизации, тяжесть и масштабы последствий и осложнений делают наркологическую ситуацию существенной угрозой общественному здоровью и национальной безопасности России.

Становится очевидным, что для определения политики по проблемам связанных с наркотическими средствами, прежде всего, необходимо четкое представление о сложившейся ситуации и тенденциях ее изменения, как в регионах, так и в целом по стране. Изменение уровня и характера потребления наркотических и психотропных средств диктует необходимость введение системы мониторинга с использованием высокочувствительных и специфичных скрининговых методов и расширением круга исследуемых объектов, что облегчит осуществление разработки адекватных профилактических мероприятий и сделает систему профилактики более целенаправленной и дифференцированной. При этом главным направлением мониторинга наркологической ситуации в целом является изучение динамики и уровня характера потребления психоактивных веществ подростками и молодежью.

Установление факта немедицинского употребления наркотиков до сегодняшнего дня ограничивается главным образом исследованием лишь мочи как объекта и  дает отрицательные результаты уже спустя 1-3 суток и лишь в отдельных случаях спустя неделю и более. Другими словами, анализ биожидкостей характеризует только процесс выведения вещества из организма в данный момент времени, при этом следует учесть, что повторный отбор образцов зачастую затруднен или просто невозможен. Кожа и её производные являются уникальными объектами для проведения химико-токсикологических исследований на присутствие в организме человека наркотиков и их метаболитов. По сравнению с обычно используемыми в экспертной практике объектами исследование производных кожи позволяет определить динамику потребления психоактивных веществ в течение нескольких недель и месяцев. Раздельное исследование внешней поверхности и внутренних областей рассматриваемых объектов может дать дополнительную информацию об источниках поступления наркотиков. Например, определить контактный перенос наркотика на поверхность кожи, который прямо зависит от концентрации данного вещества на поверхности предмета, площади контакта с поверхностью кожи, количеством контактов, а также коэффициентом адгезии, определяющим сродство наркотика, поверхности кожи и поверхности-донора.

Для скринингового поиска психоактивных веществ в лабораторных условиях все более широко используются различные варианты иммуноанализа [2]. Основу иммунохимического анализа составляют иммунологические принципы, а именно, способность антител образовывать прочные высокоспецифичные комплексы с определенными антигенами (гаптенами). Реакция антиген-антитело проходит в строго количественном соотношении и используется в анализе для определения одного из этих реагентов. Имунохимические методы просты и высокочувствительны, они удобны при выполнении серийных анализов, особенно при работе с готовыми промышленными наборами реагентов. Все это позволяет отдавать им предпочтение при рутинных анализах. Отличительной особенностью иммунохимических методов является их способность открывать, как нативные соединения, так и их метаболиты, т.е. методы, позволяют определять групповую принадлежность  психоактивных веществ и их суммарное  количество. Выбор того или иного иммунохимического метода для проведения химико-токсикологических исследований зависит от задач исследования, экономических возможностей, оснащенности лаборатории [6].

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Показания к применению метода является подозрение на наличие хронического злоупотребления психоактивными веществами. Противопоказания к применению метода отсутствуют.

##### МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА

Реактивы. Использованы стандартные химические реактивы:

вода дистиллированная по ГОСТ 6709, азид натрия ч.д.а., натрия дигидрофосфат х.ч., натрия фосфат ч.д.а., натрия хлорид о.с.ч., калия хлорид х.ч., хлороводородная кислота о.с.ч., серная кислота о.с.ч., метанол для хроматографии ТУ 6-09-1709-77, орто-фенилендиамин ч.д.а., карбонат натрия ф. «Merck»,  натрия гидрокарбонат х.ч., твин 20 х.ч., бычий сывороточный альбумин, лимонная кислота о.с.ч., перекись водорода 30%, коньюгаты антител, антивидовых антител, полученных в системе in vivo, меченных пероксидазой из корня хрена и растворы антигена, полученных in vitro и для поляризационного флуороиммуноанализа меченных флуоресцеином. Данные реагенты были представлены в соотвествующих разведениях в коммерческих наборах для иммуноферментного и поляризационного флуороиммуноанализа психоактивных веществ в биологических жидкостях.

Оборудование. Было использовано стандартное лабораторное оборудование и вспомогательные материалы: автоматические пипетки вместимостью 200-1000 мкл, химическая посуда общего назначения, весы аналитические ER-182А, центрифуга лабораторная «Eppendorf»  5415 14000 об/мин, пробирки с притертой пробкой вместимостью 15 мл, виалы стеклянные с завинчивающейся пробкой и тефлонированной мембраной вместимостью 2 мл и стеклянные втулки к ним фирмы Agilent Technologies, виалы стеклянные с завинчивающейся пробкой и тефлонированной мембраной вместимостью 10 мл Agilent Technologies, система Omega (Токси-Лаб) для выпаривания с выпарительными чашками.

### Нормативные ссылки ГОСТ Р 8.563-96 (Методики выполнения измерений), ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны), ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ  (Электробезопасность. Общие требования к номенклатуре видов защиты) ГОСТ 24104-88  (Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия), ГОСТ 25336-82 (Посуда и оборудование лабораторные, стеклянные. Типы, основные параметры и размеры), ГОСТ 28498-90   (Термометры жидкостные, стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний), ГОСТ 29227-91  (Посуда лабораторная, стеклянная. Пипетки градуированные. Часть1. Общие требования).

### Для проведения иммунохимических исследований рекомендуется использование анализаторов:

  - ТД-х анализатор и наборы реагентов для поляризационного

флуороиммуноанализа фирмы «Эбботт» (США)

(Регистрационное удостоверение МЗ РФ 2001 г./271)

1.2.    Анализатор автоматический для гетерогенного

иммуноферментного  анализа «PersonalLab»

(Регистрационное удостоверение МЗ РФ №  2001/602)

Допускается использовать оборудование, материалы и реактивы с техническими характеристиками не ниже указанных.

### ОПИСАНИЕ МЕТОДА

### Объекты исследования

Волосы и ногти представляют собой сложную многокомпонентную структуру. Волосы состоят главным образом из белков, липоидов, следовых количеств различных веществ, полисахаридов и  воды. Сила и толщина волос определяется количеством меланина. В ногтях кроме кератина содержится вода и жироподобные вещества (в основном холестерин и его эфиры) [5].

Твердый кератин, являющийся основной субстанцией волос и ногтей, отличается большой плотностью, плохо растворим в воде, устойчив ко многим химическим веществам, в том числе кислотам и щелочам, содержит значительное количество цистина. Кератин волос - белковое вещество склерокератин. Химический состав волос варьирует в зависимости от возраста и пола.

Механизм попадания наркотических средств в матрицу волос и ногтей полностью не изучен. Был предложен ряд механизмов: пассивный транспорт из крови в период роста, экскреция на поверхность волос из потожировых и сальных желез, внешнее загрязнение [3,5].

Проникновение наркотика из артериальных капилляров в клетки волос и ногтей является основным механизмом. Возможно, наркотик связывается с белковыми компонентами матрицы и пигментами на стадии роста, затем,  когда идет постепенное отмирание, они встраиваются в матрицу и в телогенной фазе они формируют неживое волокно матрицы. Экскреция наркотиков потовыми и сальными железами в фазу роста также играет немаловажную роль. В волосах, ногтях наркотические средства преобладают в нативной форме. С химической точки зрения, проникновение наркотиков в матрицу волос и ногтей зависит от связывания его с меланином, их липофильности и основности.

Отмечается в литературе и было подтверждено результатами исследования, что в волосах с высоким содержанием меланина (иссиня-черные волосы) концентрация веществ выше, чем в светлых или подверженных химическим способам воздействия.  [5].

### Пробоподготовка объектов

Волосы срезают как можно ближе к коже, предварительно связав (по возможности) в пучок в количестве приблизительно 300 мг. По возможности отмечают проксимальный конец (если длинные)  и, завернув фольгу, чтобы устранить внешнее загрязнение, опечатывают и хранят в сухом месте при комнатной температуре до проведения анализа. Таким же образом забирают в качестве объекта и ногти, срезая верхний отросший край.

Для удаления внешних загрязнений пробы волос и ногтей отмывают трижды порциями по 10 мл смеси, содержащей метанол и 5 М раствор хлороводородной кислоты в соотношении 20:1, встряхивая в течение 2 минут и затем трижды после этого промывают дистиллированной водой порциями по 10 мл, таким образом, данная операция позволяет практически полностью удалить загрязнения (в том числе и возможное загрязнение определяемыми психоактивными веществами) с поверхности пробы. В случае, если необходимо провести обнаружение психоактивных веществ в смывах (метанольная смесь), их маркируют и проводят операции далее       аналогично пробам.  После отмывки волосы сушат в выпарительных чашках под феном таким образом, чтобы избежать потерь за счет разлета (прикрывая выпарительные чашки мелкой металлической сеткой).  Следует отметить, что потери в массе при проведении отмывки составляли от 30 до 50 % .

Затем навеску образцов мелко измельчют ножницами, берут 40 мг и вносят в виалы на 2 мл, добавляют 1,5 мл смеси, содержащей метанол и 5 М раствор хлороводородной кислоты в соотношении 20 : 1 и обрабатывют ультразвуком не менее 1 часа с подогревом до 45 ± 1 0С. После этого  центрифугируют 3 минуты при 14000 об./мин и надосадочную жидкость переносят в выпарительные чашки. Образцы промывают 0,5 мл метанола и объединенные метанольные экстракты сгущют приблизительно до 50 мкл и доводят фосфатным буфером рН 7,4 до 200 мкл.

Время пробоподготовки одного объекта без учета времени отбора и доставки  образца до 90 минут, затраты на большее количество объектов определяются увеличением затрат времени на пипетирование и взвешивание.

### Сущность методов анализа

Метод поляризационного флуороиммуноанализа (ПФИА)

Основу поляризационного флуороиммуноанализа, который относится к   гомогенным методам иммуноанализа, составляет принцип конкуренции определяемого антигена и антигена, меченного флуоресцентной меткой за ограниченное число центров связывания на антителах. Образование иммунокомплекса устанавливается путем измерения поляризации флуоресценции, которая возрастает при связывании меченого антигена с антителами [9]. Обнаружение исследуемой группы психоактивных веществ проводится на уровне установленной пороговой концентрации (Cut-off), т.е. достоверно определяемой концентрации. Количественное определение проводится суммарное (как нативных соединений, так и метаболитов) по отношению к концентрации вещества, используемого в качестве стандартного образца сравнения [6].

Установление значения Cut-off проводится, используя обычную процедуру анализа (построение калибровочного графика). Производят 10 измерений (в дубле) поляризации флуоресценции «отрицательного» контроля (проба, в которой достоверно установлено отсутствие психоактивных веществ). На основании полученных данных вычисляют среднее квадратичное отклонение σ по формуле:

σ=i=1n(Bi−B)2n−1,

где Вi – значение поляризации флуоресценции для «отрицательного» контроля;

В- средне арифметическое значение поляризации флуоресценции «отрицательного» контроля;

Σ - знак суммирования,

n-число определений.

Значение поляризации флуоресценции «отрицательного» контроля минус три среднеквадратичных отклонения откладывают на оси ординат калибровочного графика, проводят из этой точки прямую до пересечения с калибровочной кривой и перпендикуляр на оси абсцисс, опущенный из точки пересечения определяет значение достоверно определяемой концентрации. (см. приложение)

Метод ИФА.

В отличие от гомогенного ИФА анализа гетерогенный вариант проводится в двухфазной системе. Проведение гетерогенного метода ИФА, различаюся по характеру используемых реагентов и последовательности отдельных стадий. В нашей стране нашли применение методы, использующие для выявления образующих специфических иммунокомплексов меченые антитела и антивидовые антитела [1,2,11]. В методе используются иммобилизованные (за счет сорбции) на поверхности твердых носителей антигены с последующим специфическим связыванием анализируемого соединения на иммуносорбенте и выявлении образовавшихся иммунокомплексов с помощью меченных ферментом  пероксидазой из корня хрена компонентов антитела, антивидовые антитела. Использование антивидовых антител позволяет проводить обнаружение разных антигенов и антител, используя одни и те же коньюгаты. Кроме того, чувствительность анализа в этом случае на порядок выше, чем при применении меченых специфических антител, вследствие связывания не одной, а нескольких меченых молекул, и составляет, например, 1-10 нг/мл для наркотических средств. Следует также отметить, что в этом случае значительно уменьшается влияние биообъекта на активность ферментной метки, так как меченные ферментной меткой антитела вводятся в реакционную среду  после удаления биологического объекта из нее. Однако такой подход методически усложняет проведение анализа из-за введения дополнительных стадий инкубации и промывки носителя и увеличивает время проведения анализа.

Формирование иммуноспецифического комплекса проходит на твердой подложке  и, затем обязательно включает стадию разделения свободного и связанного в комплекс меченого соединения. В этом случае фермент играет роль маркера. Для измерения активности пероксидазы из корня хрена фотометрическим способом используют субстратную смесь, в состав которой входит хромоген (орто-фенилендиамин), дающий при окислении перекисью водорода окрашенные соединения (фильтр с λ 492 нм). В настоящее время орто-фенилендиамин вследствие канцерогенного действия заменяется тетраметилбензидином (используется фильтр с λ 450 нм).

Детекция результатов исследования иммуноферментных методов проводится визуально или с использованием аппаратных комплексов для измерения оптической плотности растворов (вертикальные ридеры).

В целом же методы иммунохимического анализа характеризуются простотой исполнения, стабильностью реактивов, радиобезопасностью и малым объемом пробы для анализа (3-50 мкл). Важное достоинство твердофазного варианта  ИФА высокая чувствительность, сопоставимая с хроматомасс-спектрометрией. Вместе с тем иммунохимическому анализу присущи некоторые недостатки: 1/ не исключается возможность влияния эндогенных веществ, содержащихся в биологических пробах на ферментную активность и активность антител; 2/ возможность неспецифического связывания компонентов реакции белками биообъекта, а в случае твердофазного анализа и поверхностью твердого носителя; 3/в иммуноферментном методе необходимость дополнительной стадии определения активности фермента с помощью соответствующего субстрата, что усложняет и замедляет анализ и в принципе может снижать его точность [6].

### Подготовка к анализу

Для проведения исследований на различные группы наркотических средств необходимо проведение исследований на каждую конкретную группу с использованием соответствующего набора реагентов и учетом временных затрат для определения каждой группы.

Растворы и реагенты готовят соответственно инструкции по эксплуатации.

## Техника проведения иммунополяризационного анализа

## для определения психоактивных веществ

Анализ на ТДх-анализаторе проводят следующим образом: 50-70 мкл калибраторов или экстрактов проб автоматической пипеткой вносят в лунки для образцов пластмассовых катриджей. Катриджи вместе со стеклянными кюветами устанавливают в измерительную карусель. В специально отведенные места прибора устанавливают карусель, ТДх-буфер, набор реагентов, состоящий из четырех отдельных флаконов, в которых находятся: раствор для разведения (W), раствор антисыворотки (S), раствор трейсера-конкурирующий антиген, меченный флуоресцеином (T), раствор для промывки (P). Раствор антисыворотки используется определенного разведения, а раствор трейсера, определенной концентрации. Запуск прибора проводится по программе, соответствующей нанесенному на набор с реагентами коду, представляющему собой чередующиеся в определенной последовательности черно-белые полосы.

В ходе исследования анализатор выполняет следующие операции: 1/ отбор 10 мкл образца экстракта или калибратора и его разбавление буфером в лунке катриджа; 2/ отбор 250 мкл буфера и слив в кювету; 3/ отбор первой половины разбавленного образца и слив его в кювету вместе с 750 мкл буфера; 4/ измерение фоновой интенсивности флуоресценции; 5/ отбор 25 мкл раствора трейсера из флакона и слив его вместе с 250 мкл буфера в кювету; 6/ отбор 25 мкл раствора антисыворотки из флакона и слив его вместе со второй половиной разбавленного образца и 750 мкл в кювету; 7/ измерение конечной интенсивности флуоресценции; 8/ распечатка значений ед. mP пи найденной концентрации вещества (по калибровочному графику, сохраняющемуся  в памяти прибора после калибровки) [161]. Для построения калибровочной кривой используют 6 калибраторов анализируемого вещества с концентрацией в диапазоне 0-1000,0 нг/мл, поставляемых с набором реагентов. Определение исследуемой группы наркотических соединений на уровне установленного порога (Cut-off). Время проведения анализа определяется количеством исследуемых проб и стадией их пипетирования. Одновременно в течение 20-22 минут можно провести исследование до 20 экстрактов объектов на одну группу исследуемых веществ (например, группа опиатов, каннабиноидов и т.д.).

## Техника проведения иммуноферментного анализа

## с использованием меченых антител

## для определения наркотических средств группы опиатов

(наборы реагентов разработаны в институте криминалистики ФСБ)

- Активирование планшета. Снять со стандартного полистиролового планшета (с сорбированным и лиофилизированным  антигеном) защитную пленку. Ячейки планшета заполнить 200 мкл отмывающего буфера, приготовленного из концентрата фосфатно-солевого буфера с Твином 20 и выдержать в течение 5 минут при постоянном встряхивании на шейкере при 400 об/мин. Ячейки опорожняют сильным встряхиванием перевернутого планшета.

- Внесение образцов, контролей, антител.

  - Пробы экстрактов волос разводят в 10 раз, для чего 30 мкл образца добавляют к 260 мкл буфера для разведения, приготовленного из концентрата фосфатно-солевого буфера и красителя, тщательно перемешивают. Из раствора стандарта вещества (1 мкг/мл) готовят 3 десятикратных разведений: 0,01, 0,001, 0,0001 мкг/мл. Готовят путем добавления 20 мкл стандарта к 180 мкл буфера для разведения и тщательно перемешивают. Из полученного раствора переносят 20 мкл к 180 мкл буфера и т.д. В подготовленные планшеты вносят подготовленные, как указано выше, образцы, контроли (выполняется в дубле) по 50 мкл. Расположение проб и контролей по планшету осуществляется произвольно, но обязательна регистрация месторасположения для исключения возможных ошибок. В ячейки, предназначенные для негативного контроля (100 % связывания), вносят по 50 мкл буфера для разведения. В «нулевые» ячейки заливают по 100 мкл буфера для разведения. Кроме того, обязательна постановка «отрицательного» контроля биоматрицы.

  - Во все ячейки за исключением «нулевых» помещают по 50 мкл рабочего раствора антител, приготовленного на буфере для разведения. Планшет накрывали крышкой и оставляют на 1 час при комнатной температуре, встяхивая на шейкере со скоростью 400 оборотов в минуту.

- Отмывка планшета.

Ячейки опорожняют сильным встряхиванием перевернутого планшета и затем заполнить 200 мкл отмывающего буфера, приготовленного из концентрата фосфатно-солевого буфера с Твином 20 и выдержать в течение 5 минут при постоянном встряхивании на шейкере при 400 об/мин. Процедуру повторить 3 раза.

- Внесение субстратной смеси.

На заключительном этапе иммунологическое взаимодействие компонентов выявляют внесением в каждую ячейку 100 мкл субстратной смеси, приготовленной из концентрата цитратного буфера с перекисью водорода с добавлением о-фенилендиамина. Инкубацию проводят в течение 20 минут в темноте при комнатной температуре. По истечении инкубации дальнейшее развитие окраски ингибируют добавлением в каждую ячейку добавляли по 50 мкл 25 % серной кислоты.

Время выполнения анализа определяется затратами на разведение и пипетирование количества исследуемых образцов и без пробоподготовки объектов занимает до 100 минут при работе с 96 луночным планшетом, при этом одновременно можно  исследовать до 40 проб.

## Техника проведения иммуноферментного анализа

## с использованием меченых антивидовых антител

## для определения психоактивных веществ

(ГОСНИИОХТ, разработчик к.х.н. А. А. Буркин)

1. Активирование планшета. Стандартный полистироловый планшет ополаскивают дистиллированной водой, затем в каждую ячейку добавляют по 200 мкл этилового спирта, через минуту удаляют и снова промывают дистиллированной водой. Ячейки опорожняют сильным встряхиванием перевернутого планшета.

- Покрытие антигеном ячеек планшетов. 165 мкл рабочего раствора антигена (готовится согласно таблицы в инструкции) в карбонатно-бикарбонатном буфере, входящего в состав набора вносят в ячейки планшета.  Сорбцию проводят не менее 8 часов при 4-8  0С.

- Отмывка. По истечении срока сорбции удаляют из ячеек раствор антигена, не связавшегося с планшетом, затем ячейки заполняют 250 мкл отмывающего буфера, приготовленного из концентрата раствора натрия хлорида с Твином 20. Выдерживают в течение 1-2 минут и опорожняют. Процедуру отмывки повторяют 3-4 раза.

4. Внесение образцов, контролей, антител.

  - Пробы экстрактов волос разводят в 5 раз, для чего 60 мкл образца добавляют к 240 мкл буфера для разведения, приготовленного из концентрата фосфатно-солевого буфера и сывороткой кр. рогатого скота, тщательно перемешивают.

  - Из раствора стандарта вещества (10 мкг/мл) готовят 4 десятикратных разведений: 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 мкг/мл. Готовят путем добавления 30 мкл стандарта к 270 мкл буфера для разведения и тщательно перемешивают. Из полученного раствора переносят 30 мкл к 270 мкл буфера и т.д.

  - В подготовленные планшеты вносят подготовленные, как указано выше, образцы, контроли (выполнялось в дубле) по 100 мкл. Расположение проб и контролей по планшету осуществляют произвольно, но обязательна регистрация месторасположения для исключения возможных ошибок. В ячейки, предназначенные для негативного контроля (100 % связывания), вносят по 100 мкл буфера для разведения. В «нулевые» ячейки заливают по 200 мкл буфера для разведения. Кроме того, обязательна постановка «отрицательного» контроля биоматрицы.

  - Во все ячейки за исключением «нулевых» вносят по 100 мкл рабочего раствора антител, приготовленного на буфере для разведения, согласно таблице указанной в инструкции набора. Планшет накрывают крышкой и оставляют на 1 час при комнатной температуре, встяхивая на шейкере со скоростью 400 оборотов в минуту (допускается периодически встряхивать вручную через 10-15 минут).

- Отмывка проводилась согласно п.3.

- Внесение раствора ферментного конъюгата.

По окончании отмывки в каждую ячейку планшета вводят по 200 мкл рабочего раствора ферментного конъюгата, входящего в состав набора, приготовление которого указано в таблице инструкции. Планшет накрывают крышкой и оставляют на 1 час при комнатной температуре, встряхивая на шейкере со скоростью 400 оборотов в минуту (допускается периодически встряхивать вручную через 10-15 минут).

- Отмывка проводилась согласно в п.3.

- Внесение субстратной смеси.

На заключительном этапе иммунологическое взаимодействие компонентов выявляют внесением в каждую ячейку 200 мкл субстратной смеси, приготовленной из концентрата цитратного буфера с перекисью водорода с добавлением о-фенилендиамина. Инкубацию проводят в течение 5-10 минут (при слабом развитии окраски до 45 минут) в темноте при комнатной температуре. По истечении инкубации дальнейшее развитие окраски ингибируют добавлением в каждую ячейку добавляли по 50 мкл 4 М серной кислоты.

Время выполнения анализа определяется количеством исследуемых проб. Без стадии пробоподготовки объектов и активации планшета занимает 180 минут при работе с 96 луночным планшетом, при этом одновременно можно провести исследование до 40 проб на одну группу психоактивных веществ.

##### Учет результатов исследования иммуноферментным методом

Результаты учитываются спектрофотометрически при длине волны 492 нм. Учет результатов осуществляют, исходя из разности величин оптической плотности, выявляемых при исследовании экстрактов волос лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами и лиц, не употребляющих психоактивные вещества («отрицательный» контроль), при этом разность величин оптической плотности должна быть не менее 0,1.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

С помощью иммунохимических методов в экстрактах волос обследованных лиц выявляли наличие психоактивных веществ и их метаболитов. Концентрацию исследуемых веществ выражали в нг/мг. Статистическую обработку полученных результатов проводили по общепринятым методам.

Оценку диагностических параметров тест-систем, определяющих надежность получаемых результатов, осуществляют по методикам, предложенной ВОЗ и требованиям ГОСТа 51352-99  для наборов реагентов, используемых в клинической лабораторной диагностике. Нормативные документы  регламентируют такие параметры как чувствительность, специфичность наборов реагентов, коэффициент вариации, «открытие», «линейность», которые в свою очередь определяют надежность используемого метода исследования.

При этом необходимо различать понятия специфичности и чувствительности для тест-систем и метода в целом.

Набор: Комплект специально подобранных реагентов (реактивов), составных частей и инструкций по проведению анализа, предназначенный для определения in vitro одного конкретного вещества (или активности фермента), нескольких конкретных веществ (или суммарной активности), а также для детекции участка генома (ГОСТ 51088).

Компоненты набора: реагенты (реактивы) и составные части (планшеты, стрипы, пробирки и т.п.), используемые при проведении анализа (ГОСТ 51088).

Чувствительность тест-системы (набора реагентов) определяется как наименьшее количество анализируемого вещества (или активности фермента, или участка генома), определяемое с помощью данного набора.

Специфичность тест-системы (набора реагентов) Способность данной аналитической системы определять только то вещество (или активности фермента, или участка генома), для которого эта система (набор) предназначена.

### Коэффициент вариации определяется как показатель воспроизводимости результатов определения, рассчитанный как отношение значения среднего квадратичного отклонения к среднему арифметическому значению.

«Открытие» определяется как проверка соответствия значения определяемой концентрации вещества (или активности фермента, или участка генома) расчетной величине, полученной путем смешивания равных объемов контрольных растворов (калибровочных проб, контрольных сывороток или биологического материала) с установленной концентрацией (или активностью).

«Линейность» определяется как отклонение значения концентрации определяемого вещества (или активности фермента) от теоретического в диапазоне рабочих концентраций.

Методики расчета данных параметров представлены в ГОСТ Р 51352-99.

Согласно приказа МЗ РФ № 12 от 22.01.2001 г. введен в действие отраслевой стандарт «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» определяющий систему стандартизации в здравоохранении в целом и стандарт методов испытаний, в частности. Данный стандарт определяется как стандарт, устанавливающий методы испытаний, иногда дополненный другими положениями, касающимися испытаний, например, отбор проб, использование статистических методов и порядок проведения испытаний. При этом валидность методов определяется как степень, с которой метод позволяет дать истинную оценку параметров, которые предлагается измерить, а валидизация методов как установление степени достоверности избранных методов. Такой параметр как чувствительность метода определяется вероятностью положительного результата диагностического теста при отсутствии болезни; степенью свободы от ошибочно отрицательных результатов (т.е. чем меньше ошибочно отрицательных результатов, тем выше чувствительность).

Специфичность методов определяется вероятностью отрицательного результата диагностического теста при отсутствии болезни; степенью свободы от ошибочно положительных результатов (т.е. чем меньше ошибочно положительных результатов, тем выше специфичность).

## Обоснование использованного подхода при учете результатов

Осуществление исследований производных кожи требует внесения изменений в общепринятые методические подходы [4,6].

Современная методология оценки метода определения  психоактивных веществ в производных кожи предполагает рассмотрение как единого процесса сочетания:

1.Объект исследования, метод отбора объекта и правила его отбора;

2.Метод пробоподготовки для проведения полного исследования;

3.первичный метод экспресс-диагностики (преимущественно срининг иммунохимическими методами);

4.подтверждающий анализ результатов первичного исследования методом ГХ/МС;

5.интерпретация полученных результатов исследования.

В отношении массового скрининга объектов действует система, где допускаются ошибочно положительные результаты и недопустимы (практически отсутствуют или минимальны) ошибочно отрицательные результаты. Иммунохимические методы в настоящее время широко используются как методы первичного скрининга в судебно-химических [14,19,20] и химико-токсикологических исследованиях [15,17] за счет быстроты, простоты, серийности и возможности в ряде случаев проводить автоматизированный точный анализ.

Главная цель скрининга – это определить и  отсеять образцы, не содержащие наркотических средств и их метаболитов или содержащие их ниже установленных уровней пределов обнаружения (Сut-off). Таким образом, результатом первичного скрининга, является исключение из дальнейшего исследования затрат времени и дорогих аналитических процедур для исследования образцов без наркотиков и/или их метаболитов. Исследуемые объекты, результат которых на первом этапе исследования положительный являются предметом дальнейшего исследования методом хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС), при этом рекомендуется всегда проводить исследование как минимум двумя методами, основанными на различных физико-химических принципах, что значительно повышает надежность результатов исследования объектов (например, использование гибридных методов).

Все новые методики исследования объектов в сочетании и испытываемыми приспособлениями и тестовыми наборами реагентов [7,8,10,13]] должны оцениваться в отношении их относительной специфичности, селективности и эффективности (Табл. 1), являющиеся главными показателями пригодности методик исследования по достоверности и надежности получаемых результатов и экономической эффективности. Критерием истины служат результаты определения  методом ГХ/МС или ГХ-МС-МС [12].

## Требования к пробоотбору

Основные требования  по пробоотбору представлены в Таблице 2.

При заборе объекта необходимо учитывать потери в массе при пробоподготовке и количество объекта отбирать с учетом необходимости проведения предварительного, подтверждающего исследования и возможности проведения контрольного исследования. Процедура пробоподготовки включает извлечение наркотических средств для последующего анализа и проводится в соответствии с вышеописанной методикой.

## Требования к пределам обнаружения наркотических средств

Как было показано нами на моделях экспериментах при контактах человека с героином, морфином, кокаином, метадоном, амфетаминами и другими наркотиками на поверхности кожи рук их остается достаточно для предварительного обнаружения иммунохимическими методами с пределом детектирования до 10-7 –10–9 г.

Основные требования к пределам обнаружения наркотических веществ в производных кожи на предварительном этапе 1 нг/мг (чувствительность) и этапе подтверждения 0,5 нг/мг объекта.

## Время исследования образца

Полное исследование экстракта образца производных кожи с отрицательным результатом скрининга на одну группу веществ можно провести за 110 мин методом поляризационного флуороиммуноанализа  и до 3-4,5 ч (в случае применения твердофазного иммуноферментного анализа), без учета затрат времени на транспортировку и в случае иммуноферментного анализа необходимости активации планшета.

При положительном результате необходимо учитывать затраты времени на проведение подтверждающего анализа методом ГХ/МС или иным методом.

Наиболее эффективно проведение исследований производных кожи иммунохимическими методами на наличие психоактивных веществ одной или двух групп, например, опиаты, или опиаты и кокаин и т.д.При исследовании объектов на большее количество групп психоактивных соединений резко возрастает количество операций, необходимых для проведения анализа, что снижает эффективность этих исследований. Учитывая результаты эпидемиологических исследований в наркологии, которые показывают до 90 % потребление наркотических средств опийной группы целесообразно использовать и начинать проведение иммунохимических исследований на данную группу веществ.

## Исследование производных кожи иммунохимическими методами.

С помощью иммунохимического анализа были обследованы следующие группы лиц:

- Лица, не употребляющие психоактивные вещества и не применявшие химические способы обработки волос («отрицательный» контроль)

- Лица, находящиеся на стационарном лечении по поводу наркотической зависимости от психоактивных веществ. Возраст больных от 13 до 30 лет (средний возраст   23,6). Длительность существования зависимости от 2 до 8 лет.

- Лица, погибшие от передозировки психоактивными веществами.

- Лица, злоупотребляющие психоактивными веществами без выраженной зависимости.

- Лица, не употребляющие психоактивные вещества и применявшие химические способы обработки волос.

Предлагаемая нами принципиальная схема исследований для производных кожи содержит следующие этапы: 1) для волос, проведение исследований их поверхности на факт химической обработки или окрашивания; 2) очистка поверхности объекта от внешних загрязнений, способных повлиять на получаемые результаты; 1) проведение исследований смывов с поверхностей данных объектов на присутствие наркотиков; 4) для волос и ногтей, извлечение наркотиков из внутренних областей; 5) исследование экстрактов. Схема представлена на рисунке 1.

### Интерпретация результатов

Предлагаемая схема проведения исследований позволяет установить факт немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. При выявлении остаточных количеств наркотических средств в волосах или ногтях и одновременном их отсутствии в отмытых от посторонних примесей волосах, ногтевых срезах может указывать на факт контакта проверяемого лица с наркотическим средством [4]. Случай выявления наркотических средств в отмытых от посторонних загрязнений волосах и ногтевых срезах может указывать на вероятность злоупотребления наркотическим средством этим лицом. Однако окончательная постановка такого диагноза остается за врачом-наркологом.

Установление продолжительности и интенсивности потребления наркотика является одним из важных достоинств анализа производных кожи и проводится методом секционного анализа. Получаемые результаты могут указывать на динамику потребления этого вещества. Однако  из-за различий  динамики роста волос в зависимости от географической области, возраста, пола, расовой принадлежности и индивидуальных особенностей затруднена интерпретация количественного содержания обнаруживаемых веществ. Другая трудность в определении концентраций заключается в неизученном до конца механизме проникновения наркотического средства в волосы и ногти, а также большие межиндивидуальные различия относительно структуры волос, их цвета, метаболизма,  биодоступности наркотических средств. Кроме того, не исключается внешнее загрязнение альтернативных объектов при хранении.

Интерпретация результатов анализа на присутствие наркотиков химически обработанных волос в настоящий момент затруднена. В связи с этим при установлении данного факта дальнейшее проведение исследований не целесообразно.

Различие в значениях концентрации, найденных с помощью разных иммунохимических методов на соединения опийной группы связано с различной специфичностью наборов и позволяет с большой долей вероятности предположить наличие того или иного соединения.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Как показал анализ 19 реальных объектов, наличие психоактивных веществ в матрице производных кожи является диагностическим показателем и может использоваться в совокупности с другими при установлении динамики и интенсивности злоупотребления психоактивными веществами. Достигнутая при этом чувствительность для поляризационного флуороиммуноанализа составила 90,9%, для гетерогенного иммуноферментного метода анализа 100 %, соответственно  специфичность при этом была 100%, и 90,9 %. Эффективность предложенных методов исследования производных кожи составила 94,7 %. Все это позволяет в значительной степени усовершенствовать диагностику хронической наркотической зависимости, особенно при решении вопросов  наркологической экспертизы. Методы могут быть использованы и в решении задач превентивной наркологии, а также как в криминалистической практике, так и при трудовом найме для установления факта употребления или контакта с психоактивными веществами.

ЛИТЕРАТУРА

- Вербов В.Н. Принципы твердофазного иммуноферментного анализа. Твердофазный иммуноферментный анализ. Сб.ст. –Л., 1988 г. с. 3-17

- Еремин С.К., Изотов Б.Н., Веселовская Н.В. Анализ наркотических средств, М.: Мысль 1993 г. с. 76, 89-91.

- Рекомендации ООН по анализу альтернативных объектов 1997 г.

- Симонов Е.А.  Методика комплексного исследования слюны, потожировых выделений, волос и ногтей человека на присутствие остаточных количеств наркотических средств (морфина, героина и его метаболита 6-моноацетилморфина, кодеина, метадона, кокаина и фенциклидина)// ПККН 1997 г. Протокол № 97/60 от 15.12.97

- Симонов Е.А., Изотов Б.Н., Фесенко А.В. Наркотики. Методы анализа на коже в ее придатках и выделениях. М.,2000 г. 130 с.

- Тернон М., Банхем Д.Р., Колкотт К.А. и др. Новые методы иммуноанализа./пер.с  англ. Под ред. У.П. Коллинза/ М.: Мир,1991 г.с. 5,145.

- Armbruster DA., Schwarzhoff R H.,Pierce BL., Hubster EC. Enzyme immunoassay, kinetic microparticle immunoassay, radioimmunoassay, and fluorescence polarization immunoassay compared drug–of-abuse screening. Clinical Chemistry 1993; Vol.39: P.2137

- Cone EJ. Testing human hair for drugs of abuse. 1 Individual dose and time profiles of morphine and codeine in plasma, saliva, urine and beard compared to drug induced effects on pupils and behavior. Journal Analytical Toxicology, 1990; Vol.14 (1): 1-6

- Dandliker WB., Kelly R.J., Dandliker J., et al. Fluorescence polarization immunoassay. Theory and experimental method. Journal Immunochem.1973; Vol.10. P.219-227.

- Engelhart D.A., Lavins E.S.and Sutheimer C.A. Detection of drugs of abuse in nails. Journal Analytical Toxicology 1998; Vol.22 (4): 314-318

- Engvall E. Enzyme immunoassay, ELISA and EMIT /Methods Enzymologica.1980; Vol.70. P.419-439

- Ferrara S. D., Tedesch L., Frison G., Brusini G.and Castagna F. Drugs-of Abuse. Testing in urine. Statistical Approach and Experimental comparison of  Immunochemical and  Chromatographic Techniques.- Journal of Analytiсal Toxicology, 1994; Vol.18 (5): 278-291

- Franceschin A., Morosini L., Dell`Anna L. Detection of morphine in hair with the Abbott TDx. Journal Clinical Chemistry 1987; Vol 33: 21-25

- Gaillard Y., Pepin G. Evidence of polydrugs use using hair analysis: a fatal case involving heroin, cocaine, cannabis, chloroform, thiopental and ketamine . Journal of Forensic sciences 1998; Vol 43 (2): 435-438

- Haandвook of Workplace drug testing./ edited by Ray H.L et al./1995.

- Iwersen S., Schmoldt A. et al. Evidence of gestational heroin exposure by comparative analysis of fetal and maternal body fluids, tissues and hair in a heroin-related death. Journal Analytical Toxicology 1998;             Vol.22 (4): 296-298

- Moore C. Et all. The Detection of Cocaine in Hair Specimens Using Micro-Plate Enzyme Immunoassay J Forensic Sci 1999 44 (3):P :609-612

- Negrusz A. Et all. Higly Sensitive Micro-Plate Enzyme Immunoassay Screening and NCl-GC-MS Confirmation of 7-Aminoflunitrazepam in Hair Journal Analytical Toxicology 1999;             Vol.23 (4): 429-435

- Segura J.    Possibilities of ELISA methodologies for hair analysis, in Hair Analysis in Forensic Toxicology. Proceedings of the 1995 International Conference and Workshop, R. e. a. de Zeuw, Editor. 1995:  Abu         Dhabi. p. 351-369.

- Tsatsakis A.M. Judicial applications of hair testing for addicts in Crete: sectioonal hair analysis of heavy heroin abusers Jornal of Clinical Forensic Medicine 1998 5, 109-113

Приложение

Таблица 1. Оценка  метода определения наркотических веществ по качеству получаемых результатов.

| Показатель, критерий оценки удовлетворительности результата | Вычисления, х100 |  | Оценка методики по качеству получаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность, %  90% | ИП / (ИП + ОО) |  | Доля всех истинноположительных результатов от всех положительных результатов |
| Специфичность, %  90% | ИО / (ИО + ОП) |  | Доля истинноотрицательных результатов от всех отрицательных результатов |
| Точность, или эффективность, %  95% | (ИП + ИО)/ (ИП + ИО + ОП + ОО) |  | Доля всех правильно поученных результатов |
| Предсказательная ценность положительного результата, %(ПЦП) | ИП/(ИП+ОП) |  | Доля положительных результатов, являющихся истинно положительными |
| Предсказательная ценность отрицательного результата , %(ПЦН) | ИО/(ИО+ОО) |  | Доля отрицательных результатов, являющихся истинно отрицательными результатами |
| ИП | Истинноположительные |  |  |
| ИО | Истинноотрицательные |  |  |
| ОО | Ошибочноотрицательные |  |  |
| ОП | Ошибочноположительные |  |  |
| Критерий истинных и ложных результатов |  | Подтверждение более чувствительным и специфичным методом анализа: ГХ/МС или ГХ-МС-МС |  |

Таблица 2. Требования к проведению пробоотбора

| Персонал, отбирающий образцы | Должен пройти специальное обучение, которое включает: a) Инструкцию по сбору каждого типа образца. b) Знание системы отслеживания передвижения образцов, соответствующих записей c) Письменный экзамен по содержанию обучения. Сертификация Проводится соответствующими органами по утвержденной программе по каждому типу проб. Переобучение/сертификация должна проводиться каждые 5 года |
| --- | --- |
| Процедура отбора образца (права обследуемого) | а) Производные кожи (волосы, ногти) забираются как можно ближе к поверхности кожи ответственным сотрудником. Для волос отмечается проксимальный конец. б) Забор производится не менее 300 мг. |

Принципиальная схема исследований для производных кожи Рис 1.

Проверка волос на возможную химическую обработку

Очистка поверхности волос и ногтей от внешних загрязнений и компонентов, способных мешать дальнейшему анализу

Поверхность ногтей, волос

Внутренние области

ногтей и волос

Извлечение

(преимущественно экстракция)

Смывы с поверхности

Экспресс-методы

(преимущественно иммунохимические)

Метод

хромато-масс-спектрометрии

Исследование наличие группы опиатов в производных кожи иммунохимическими методами

| № п/п | Основные характеристики | Наименование метода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПФИА | ИФА |  |
| 1 | Количество исследованных образцов | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Положительные результаты | 9 | 11 | 11 |
| 3 | Истинно положительные результаты | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Истинно отрицательные результаты | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Чувствительность, % | 90,9 | 100 | 100 |
| 6 | # Специфичность, % | 100 | 90,9 | 90.9 |
| 7 | Эффективность, % | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| 8 | Предсказуемые положительные результаты , % | 100 | 90,9 | 90,9 |
| 9 | Предсказуемые отрицательные результаты, % | 88,9 | 100 | 100 |

Определение уровня пороговой концентрации в методе ПФИА:

(исследование группы опиатов)

Ед. mP Отрицательного контроля n=8 209.30+209.23+209.75+207.37+208.95+207.76+209.45+209.56=208.92

(Bi – B)2 (0.38)2 + (0.31)2 + (0.83)2 + (-1.55)2 + (0.03)2 + (-1.16)2 + (0.53)2 + (0.64)2 Σ=0.14+0.1+0.69+2.4+0.001+2.56+0.28+0.41=6.58

| Σ (Bi – B)2 Ед. mP | ______ Ед. mP Отр.контр | Ед. mP (0 калиб-р) | n | σ | 2 σ | 3 σ | Ед. mP чувст-ти | Ед. mP Порог. конц-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.58 | 208,92 | 213,59 | 8 | 0,97 | 1,93 | 2,91 | 208,92-1,93 =206,99 | 208,92-2,91 =206,01 |