[image: image1.wmf][image: image2.wmf] 

[image: image3.bmp][image: image4.wmf]

ГОРЕЛКА
ЛАБОРАТОРНАЯ
ГАЗОВоздушная Инжекторная 

на газообразном топливе ТИПА 

ГВп

«ДОНМЕТ» 285
ЭТИКЕТКА

Г06.002-285.00.000 ЭТ



1
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Горелка лабораторная газовоздушная ГВП "ДОНМЕТ" 285 далее по тексту – горелка, предназначена для смешения горючего газа с атмосферным воздухом и сжигания в атмосфере с образованием факела заданной формы. Горелка  применяется для лабораторных работ в условиях химических физических и других лабораторий, а также процессов пайки мягкими и твердыми припоями с температурой плавления не превышающей 7000С, подогрева, плавления и других подобных термических процессов.

1.2. Применяемый горючий газ:

пропан – бутан             Ø инжектора – 0,5мм, маркировка П
природный газ метан   Ø инжектора – 0,7мм, маркировка М
1.3. Основные параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 29091-91,
ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 30482268.005-2000 и КД Г06.002-285.00.000.

1.4.  Вид климатического исполнения горелки – УХЛ по ГОСТ 15150-69 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Таблица 1
	Горючий газ
	Давление горючего газа кгс/см2
	Расход горючего газа л/час
	Мощность теплового потока, кВт

	Пропан-бутан
	0,025-0,05
	12-22
	0,3-0,55

	Природный газ, метан
	0,025-0,05
	24-64
	0,23-0,6

	Габаритные размеры – 167x185x60 мм

	Масса горелки – 0,425 кг

	Внутренний диаметр присоединяемого рукава – 6 мм


Драгоценные металлы в изделии не применяются.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Таблица 2
	Наименование
	№ заказа
	Кол-во

	«ДОНМЕТ» 285 (с инжекторами П и М)
	285.000.00
	1

	Этикетка
	
	1


4.
Устройство и принцип работы горелки
4.1. Горелка состоит из ствола (подставки), вентиля для регулирования расхода газа и прекращения его подачи и ниппеля для крепления рукава подачи горючего газа. К стволу с помощью резьбовых соединений крепятся инжектор, насадка  и мундштук.

4.2. Горючий газ подается через ниппель к регулирующему вентилю и далее через инжектор в насадку, через отверстия которой инжектируется воздух из атмосферы. Полученная горючая смесь истекает через отверстия мундштука в атмосферу, образуя при зажигании факел заданной формы. 
4.3. В горелке установлен инжектор для работы на пропан – бутане (Ø – 0,5мм, маркировка П). Для работы на природном газе – метане из комплекта сменных частей установить инжектор Ø – 0,7мм с маркировкой М
5. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. При эксплуатации горелки необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01, раздел 8; «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-95 от 14.6.95; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие её устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

– проводить работу при нарушении механической прочности и  не герметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава горелки не по назначению (для других типов газов);

– производить переработку конструкции горелки;

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

– работать ближе 10 метров  от ацетиленовых  генераторов,  газопроводов  и газовых баллонов.

6.
 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1. Проверьте герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений.

6.2. Установите рабочее давление газа в соответствии с технической характеристикой редуктором на баллоне.

6.3. Откройте на ½ оборота вентиль горючего газа, зажгите пламя.

6.4. Отрегулируйте вентилем необходимую мощность пламени.

6.5. Отметки о техническом обслуживании производить в специальном журнале по нижеприведенной форме:

Форма №1

	Дата
	Вид технического

обслуживания
	Замечания о техническом состоянии
	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

	
	
	
	

	
	
	
	


7.
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 29091-91, ТУ У 30482268.005-2000 и КД Г06.002-285.00.000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Квартал и год выпуска изделия  указан на основании ствола горелки.

8. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
 Горелка соответствует ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 29091-91, 
ТУ У 30482268.005-2000  и КД Г06.002-285.00.000, испытана и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  ____________________________

Отметка ОТК о приемке ____________________
МП



















PAGE  


_984389592.unknown

